KINGBIRD仪表校正步骤

校正步骤：

- 切断仪表供电电源，打开仪表后盖，可见到仪表主板左下方有四个并排的拨段开关，将其中S1-1开关置ON；(该步可以直接跳过，未调试过的仪表才需开壳设置)

- 将仪表通电，同时按仪表‘清零+确认’键约2s后松开，仪表显示‘F 1’；

- 按‘确认’键显示‘F1.2  2’；

- 按‘确认’键显示‘F1.3  XXXX’（XXXX代表本秤的最大量程）

- 按‘确认’键显示‘F1.4  XX’（XX代表秤的显示分度值）

- 按‘确认’键显示‘CAL  0’，按‘模式’键改成‘CAL  1’；

- 按‘确认’键显示‘E  SCL’，然后将秤台表面清空；

- 按‘确认’键开始15秒倒记数，之后显示‘ADD  LD’；

- 将事先准备好的砝码均匀放上秤体，按‘确认’显示‘000000’；

- 用‘累计’移位，‘模式’键更改数字，输入砝码重量（或标准替代物的重量），按‘确认’键开始15秒倒记数，之后显示‘F1.6  0’；

- 按‘确认’键显示‘F1.7  0’

- 按‘确认’键显示‘F1.8  16’

- 按‘确认’键显示‘F2’

- 按‘清除’键显示‘CAL  OFF’

- 按‘确认’键，仪表开始重新自检后显示秤上砝码或标准替代物重量

- 校正完成。